紫外-可见分光光度计的性能检查

- 实验目的

- 掌握紫外-可见分光光度计性能检查方法。

- 学会TU-1901型双光束紫外-可见分光光度计的使用方法。

- 实验原理

分光光度计性能的好坏，直接影响到测定结果准确程度。因此，要对仪器进行性能检查，以保证测定结果的准确性。

- 仪器与试剂

TU-1901型双光束紫外-可见分光光度计；石英比色皿（一对）；擦镜纸。

0.005mol/L H2SO4溶液；6.00010―5g/ml K2Cr2O7的0.005mol/L H2SO4溶液；

1.20%（g/ml）KCl的水溶液；5.00%(g/ml )NaNO2的水溶液；蒸馏水。

- 实验内容及操作步骤

- 波长精度与重现性检查

用仪器中氘灯的486.02nm（F线）与656.10nm（C线）谱线进行检查。方法是用仪器的能量扫描功能，扫描波长范围为200~760nm，得到氘灯的能量图谱。重复测定至少三次，用峰值检出得氘灯的F线与C线的实测波长值。并与理论值比较。

波长精度 = 实测值 ― 理论值

重现性 = 测定最大值 ― 最小值；或按平均偏差计，不应超出规定值。

仪器波长的允许误差为：紫外光区±1nm，500nm附近±2nm。

重现性为准确度允许误差值的一半。

- 吸收池的配对性检查

将两只1cm的石英比色皿都装入0.005mol/L H2SO4溶液。以其中一个比色皿作空白，在350nm，313nm，257nm和235nm处测定另一比色皿的吸光度，记录校正值，或用仪器自动校零功能校正。

- 吸光度的准确度考察

用重铬酸钾的硫酸溶液检定。取120C干燥至恒重的基准重铬酸钾约60mg，精密称定，用0.005mol/L硫酸溶液溶解并稀释至1000ml，在规定的波长处（350nm，313nm，257nm和235nm）测定其吸光度值三次，取平均值，并计算其吸收系数，与规定的吸收系数比较，应符合表中的规定。

| 波长/nm | 235nm（最小） | 257nm（最大） | 313nm（最小） | 350nm（最大） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸收系数（E1cm1%）的规定值 | 124.5 | 144.0 | 48.6 | 106.6 |
| 吸收系数（E1cm1%）的许可范围 | 123.0~126.0 | 142.8~146.2 | 47.0~50.3 | 105.5~108.5 |

- 重现性检查

以0.005mol/L H2SO4溶液为空白，用6.00010―5g/ml  K2Cr2O7的0.005mol/L H2SO4溶液为测定样品，在313nm处测定透光率7次，其透光率最大读数与最小读数之差应不大于0.1%。

- 杂散光的检查

用1.20%KCl溶液，以蒸馏水为空白，用1cm吸收池，在200nm波长下测定透光率，重复测定至少三次，取平均值，应小于1.0%。

用5.00%(g/ml)NaNO2的水溶液，以蒸馏水为空白，用1cm吸收池，在340nm波长下测定透光率，重复测定至少三次，取平均值，应小于0.8%。

- 注意事项

- 仪器长期工作或搬动后，要检查波长精度等，以确保测定结果的精确。

- 测定过程中，不要关闭软件主画面。否则，仪器要重新自检。

- 测定过程中，重复测定三次，以减少误差。

- 比色皿使用注意事项：

（1）清洗比色皿一般用水，若有有机物沾污，宜用HCl-乙醇（1+2）浸泡片刻，再用水冲洗，不能用碱液或强氧化性洗液清洗，切忌用毛刷刷洗。

（2）比色皿使用前应用被测物淋洗3次，以保持被测物浓度不变。

（3）比色皿所装溶液高度以皿高的2/3~3/4为宜。测试时，比色皿外壁必须干燥洁净，尤其是透光面。用毕，立即取出，洗涤干净，倒置晾干。

（4）在测定标准系列各溶液吸光度时，要从稀溶液至浓溶液进行测定。

- 不允许仪器处于工作状态而测定人员离开工作岗位。

- *****(切记)输入测定波长时需从长波长至短波长，例如实验内容和操作步骤项下的2和3项中四个测定波长，一定按350nm、313nm、257nm、235nm顺序输入。

- 思考题

- 为什么要对仪器进行性能检查？

- 在以上各项性能检查中，你认为哪一项最重要？（如果该项指标不合格，该仪器就不能用了）

- 本实验所用的溶液，哪些需要准确的浓度？哪些可以不需要准确浓度？

- 什么是杂散光？如何测定？

- 为什么吸收池配对性的测定波长与吸收度准确度考察项中所需波长一致？

- 附注

仪器使用方法：详见《现代实验化学》上册P407页附3：TU-1900双光束紫外-可见分光光度计使用方法。